附件2：心电监护仪等设备技术参数

一、心电监护仪参数

- 便携式床边监护，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- ▲显示器尺寸≥10寸，分辨率≥800×600，最多10通道显示。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；

  - 可选配记录仪，无线联网功能，心电模拟输出和护士呼叫。

- 心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

- ▲具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

- ▲具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- ▲标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

- 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组报警信息。

- 具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

- 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

心电监护仪配置清单：

1.主机		                                                1台

2.五导心电电缆与导联线	                                   	1套

3.血氧饱和度指套探头	                                    1套

4.无创血压袖带及连接管	                                    1套

5.锂电池	                                                1个

二、心电监护仪带有创技术参数

- ▲进口品牌，CFDA Ⅲ类注册，可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- ▲显示屏：

  - 尺寸≥10.1”，观察波形通道≥10道。

  - 可选触摸屏。

- 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池、双有创压力(2×IBP)监测功能；

- 监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 低耗能，无风扇设计。

- 显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

- ▲心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级，患者漏电流不超过0.01mA。

- 心电：

  - 心电3/5导可选；

  - 具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

  - ▲心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

  - 在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

- ▲具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV~+2.5mV。

- 心率：

  - 具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

  - ▲具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

- 无创血压：

  - ▲具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

  - ▲具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

  - NBP测量结束时，提供提示音。

- 血氧：

  - ▲标配具有灌注度指数(PI)的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。

  - ▲标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的CFDA注册证附件目录中，需提供进口证明材料。

  - ▲血氧脉率范围30-300bpm。

- 呼吸：

  - 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。

  - 呼吸导联选择模式：自动。

- 数据存储与回顾：

  - ▲无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表。

  - ▲无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时。

  - ▲无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR事件或报警信息。

- 通讯：

  - 提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统。

  - 标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口。

- 标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

- 锂电池：标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V。

心电监护仪带有创配置清单

（标配+2IBP）

1.主机		                                        1台

2.五导心电电缆与导联线	                           	1套

3.血氧饱和度探头	                                1套

4.无创血压袖带及连接管	                            1套

5.锂电池	                                        1个

6.使用说明书                                        1本

三、除颤监护仪技术参数

▲1.低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

▲3.除颤能量的最高能量≤360J

▲4.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

▲5. 手动除颤能量最小是1J

6. AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

▲7.成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

▲8.除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

9.标配手动除颤、AED和同步电复律功能

▲10.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

11.标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护, 主机≥3道波形显示.

12.可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

▲13. 具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

14. 电池具备电量容量状态指示灯, 所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时。

15.≥100 次最高能量充电/电击

16.电池具有低电量提示，此时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

17.具备事件标记功能

18.具备生命体征趋势回顾功能

19.具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。

20.事件打印功能。

- 配置清单

- 除颤监护仪主机                                             1台

- 体外除颤电极板                                             1 副

- 3导心电导联线                                              1 套

- 锂电池                                                     1 块

- 热敏打印纸                                                 1 卷

- 50欧姆检测插头                                             1 个

- 操作说明书                                                 1 本

- 电源线                                                     1 条

四、湿化治疗仪技术参数

1、适用范围： A. 儿童，成人

B. 呼吸需要辅助呼吸治疗的病人

C．需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)

D．需要支气管净化治疗患者

2、病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配

B.人工气道连接管

C.面罩连接管

▲3、病人界面连接管具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水

▲4、提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件

▲5、主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件

6、显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏

▲7、主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

8、主机有实时消毒状态监测和显示

9、主机有消毒次数指示

10、流量设置范围：2 — 60升/分。

11、流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分

10-60升/分，每次调节5升/分

12、氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%

13、内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

14、气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L

在34℃目标温度时>10mg/L

在37℃目标温度时>33mg/L

15、主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数

▲16、提供原厂的自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件

17、管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能

18、主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度

▲19、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度

20、主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材

21、主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警

22、报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应

▲23、提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频

▲24、要求整机原装进口

湿化治疗仪配置清单

| 类型 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 呼吸湿化治疗仪 | 台 | 1 |
| 配件 | 呼吸湿化治疗仪（支架） | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（杆装托盘） | 个 | 1 |
|  | 塑料篓 | 个 | 1 |
|  | 墙式氧气吸入器 | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（空气过滤片） | 包 | 2 |
| 耗材 | 呼吸湿化治疗仪（加热呼吸管路套装） | 套 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | 个 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（鼻塞导管） | 个 | 1 |
|  | 呼吸湿化治疗仪（气管切管接头） | 个 | 1 |

五、高能床单位臭氧消毒机技术参数

- 熔断器：2A（φ5*20）

- 臭氧浓度：≥500mg/m³

3、用途 床上用品消毒

4、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

5、采用微电脑操作控制系统，大屏幕显示，对消毒过程进行控制和观察

6、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00

7、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

8、输入功率：≤140W

9、安装最小距离：与墙壁的最小距离50mm

10、运输、贮存环境条件：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤90%；大气压力：86kPa～106kPa。请将消毒机放置在空气流通、无毒、无腐蚀性气体的房间内；采用常规运输，运输过程中应避免剧烈碰撞、重压、雨水淋湿等

11、正常工作条件：

1)供电电源： 220V±22V    50Hz±1Hz

2)相对湿度：≤80%

3)环境温度： 5℃～40℃

4)大气压力： 86kPa～106kPa

12、安装方式：移动式 底部有3个供移动的滑轮

13、消毒程序为自动控制

14、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏：≤0.1mg/m3

15、整机外形尺寸：长614×宽545×高973mm

16、包装尺寸：长705×宽570×高1114mm

17、整机重量：31kg

18、包装重量：35kg

19、认证：企业具有ISO9001和ISO13485认证证书

高能床单位臭氧消毒机装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单位臭氧消毒机 | 1 | 台 |
| 2 | 检验合格证 | 1 | 份 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 5 | 床袋 | 2 | 个 |
| 6 | 床罩 | 2 | 个 |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| 8 | 成品检验报告单 | 1 | 份 |
| 9 | 塑料充气嘴（一次性） | 2 | 个 |

六、车载除颤监护仪技术参数

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机重量不超过6kg。

- ▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量为360J。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- ▲除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

- 可升级CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合AHA2015心肺复苏指南要求。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

- ▲1块电池可支持360J除颤100次以上。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ▲彩色TFT显示屏>7”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- ▲可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

- 具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。